## SERVICE D'ANESTHESIE, REANIMATI
SERVICE D'ANESTHESIE, REANIMATION BLOC OPERATOIRE
N° Items | Type de produits | Description | Caractéristiques techniques | Quantité | Formation obligatoire | Prix Unitaire HT (€) | Prix Total HT (€) | Prix Total TTC (€)
1 | Respirateur d'anesthésie | Respirateurs d’anesthésie pour le bloc opératoire compatibles pour patients adultes et pédiatriques. | - Un respirateur automatique - Circuit d’administration d’oxygène et de gaz anesthésiques, - Système de réchauffement et d’humidification, - Un compresseur interne, - Des circuits de respiration réutilisables, - Ecran et alarmes de contrôle des gaz anesthésiques administrés et de l’oxygène, - Capteurs de mesure de la fraction d’oxygène, du CO2, Halogénés, N2o, des pressions et des débits, - Tout autre accessoire nécessaire au bon fonctionnement de la solution. - Être utilisable sur secteur ou sur batterie avec une autonomie de plusieurs heures, - Être facilement transportable, - Disposer d’un mélangeur électronique d’air et d’oxygène, - Pouvoir utiliser comme source d’oxygène un concentrateur d’oxygène, - Des modes de ventilation préprogrammés et programmables, - Monitorer certains paramètres (pression des voies respiratoires, volume d’air délivré, rythme respiratoire par exemple), - Disposer d’un système d’alarme en cas de sur ou sous-pression, d’apnée, de manque d’air ou d’oxygène et de disfonctionnement de l’appareil. Seront également détaillés les paramètres suivants : - Les dimensions et le poids de la solution complète, - Le voltage de l’appareil, - L’autonomie de la batterie, - Les différents modes de ventilation disponibles, - Les volumes maximal et minimal délivrables (en ml), - Les différents contrôles, - Les différentes alarmes et leur volume sonore. | 3
2 | Respirateur et VNI haut débit | Respirateur avec une VNI haut débit et une potence pour tuyau avec chariot. Ce système de ventilation non invasive livré avec un respirateur qui délivre de l’air pressurisé par l’intermédiaire d’un masque nasal et/ou buccal. | - Une ventilation optimale préconfigurée, - Démarrage rapide, - Système de pression positive, - Masque facial et les tuyaux flexibles nécessaires à un bon fonctionnement, - Ecran et alarmes de contrôle des pressions, de l’oxygène, du gaz carbonique et de la fréquence respiratoire, - Un mélangeur d’air, - Tout autre accessoire nécessaire au bon fonctionnement de la solution. Seront également détaillés les paramètres suivants : - Les dimensions et le poids de la solution complète, - Le voltage de l’appareil, - L’autonomie de la batterie, - Les différents modes disponibles, - Les volumes maximal et minimal délivrables (en ml), - Les différents contrôles, - Les différentes alarmes et leur volume sonore. | 1
3 | VNI | Appareils de ventilation non invasive | - Une ventilation optimale , - Système de pression positive, - Masque facial et les tuyaux flexibles nécessaires à un bon fonctionnement, - Ecran et alarmes de contrôle des pressions, de l’oxygène, du gaz carbonique et de la fréquence respiratoire, - Un mélangeur d’air, - Tout autre accessoire nécessaire au bon fonctionnement de la solution. Seront également détaillés les paramètres suivants : - Les dimensions et le poids de la solution complète, - Le voltage de l’appareil, - L’autonomie de la batterie, - Les différents modes disponibles, - Les volumes maximal et minimal délivrables (en ml), - Les différents contrôles, - Les différentes alarmes et leur volume sonore. | 4
4 | Respirateur portable | Respirateur portable | - Un respirateur automatique, - Un compresseur interne, - Des circuits de respiration réutilisables, - Tout autre accessoire nécessaire au bon fonctionnement de la solution. La solution proposée devra : - Être utilisable sur secteur ou sur batterie avec une autonomie de plusieurs heures, - Être facilement transportable, - Disposer d’un mélangeur d’air et d’oxygène, - Pouvoir utiliser comme source d’oxygène un concentrateur d’oxygène, - Des modes de ventilation préprogrammés et programmables, - Monitorer certains paramètres (pression des voies respiratoires, volume d’air délivré, rythme respiratoire par exemple), - Disposer d’un système d’alarme en cas de sur ou sous-pression, d’apnée, de manque d’air ou d’oxygène et de disfonctionnement de l’appareil. Seront également détaillés les paramètres suivants : - Les dimensions et le poids de la solution complète, - Le voltage de l’appareil, - L’autonomie de la batterie, - Les différents modes de ventilation disponibles, - Les volumes maximal et minimal délivrables (en mL), - La fréquence respiratoire (minimale et maximale), - Les différents contrôles, - Les différentes alarmes et leur volume sonore. | 4
5 | Concentrateurs d’oxygène | Concentrateurs d’oxygène mobiles pour la salle de réveil du bloc opératoire, la salle de surveillance post-césarienne, les deux salles d’hospitalisation et la salle de réanimation néonatale. Comme décrit précédemment, cet appareil devra servir de source d’oxygène pour les respirateurs utilisés. | - Disposer d’un débit pouvant aller jusque 5L/min au minimum, - Assurer un débit minimum compatible pour une utilisation en pédiatrie et néonatologie, - Disposer d’au moins un débitmètre intégré avec régulateur de débit, - Être utilisable en simultané par plusieurs patients/respirateurs, - Délivrer un flux gazeux continu avec une concentration en oxygène de 82% minimum (dans n’importe quelle condition) et de 95% maximum. | 6
6 | UAM Universal anesthésia machine | Machines d’anesthésie universelle complète pour le bloc opératoire. | L’équipement proposé devra inclure : - Un concentrateur d’oxygène intégré générant son propre oxygène et des raccords standards pour bouteilles, tuyaux et oxygène, - Une ventilation automatique électrique pouvant fonctionner sur secteur avec pression et débit contrôlés, autonomie de plusieurs heures sur batteries. - Un moniteur multiparamétrique (au moins ECG, oxymétrie de pouls, pression non invasive et température), - Un moniteur d’oxygène, - Un vaporiseur de gaz anesthésique. De plus, l’équipement proposé devra : - Posséder des batteries de secours (pour chaque élément composant l’équipement) pouvant fonctionner plusieurs heures, - Être utilisable sur des patients adultes ou pédiatriques, - Fonctionner avec ou sans gaz comprimé, - Posséder différents systèmes d’alarmes : niveau d’oxygène (haut/bas), constante vitale anormale (moniteur), défaillance système, batteries faibles, … Seront également détaillés les paramètres suivants : - Les dimensions et le poids de la solution complète, - La taille des différents écrans, - La production (en litres/min) d’oxygène du concentrateur, La concentration (en %) de - L’oxygène délivré, Le voltage de l’appareil, - L’autonomie de la batterie de chaque composante de la solution, Le volume (en ml) du vaporisateur, - Les volumes possibles dans le respirateur, - Les contrôles de pression de ce dernier, - Tout autre paramètre ou option importante sera également détaillée par le fournisseur. Seront également inclus tous les accessoires, tubulures et autres circuits de respiration réutilisables nécessaires au bon fonctionnement de la solution. | 5
7 | Colonne de vidéo-endoscopie souple digestive et bronchique | Colonne de vidéo-endoscopie souple digestive et bronchique | L’équipement proposé devra inclure : - Une source de lumière, - Un processeur vidéo, - Un insufflateur à CO2, - Un système d’aspiration, - Un écran de visualisation de minimum 13’’, - Logiciels de visualisation, d’enregistrement d’image et d’export de ces images sous un format standardisé (DICOM par exemple) vers un système d’information. En plus de cette colonne, seront inclus les fibroscopes suivants : - Deux (2) coloscopes, - Trois (3) gastroscopes dont un pédiatrique, - Deux (2) bronchoscope, Tous ces fibroscopes devront être compatibles avec tous les éléments de la colonne vidéo décrite plus haut. Pour chacun d’entre eux, il sera détaillé : - Son champ de vision, - Son angle de vue, - Sa profondeur de champ, - Son diamètre à la zone d’insertion et distant, - Le degré de rotation de son extrémité, - Sa longueur utilisable et totale, . Le diamètre interne pour les instruments. Chaque offre devra également inclure la livraison en consommables nécessaires à l’utilisation de l’ensemble de ces équipements pendant toute la durée du contrat. Toute option jugée nécessaire par le fournisseur sera détaillée dans l’offre. | 1
8 | Moniteur de surveillance | Moniteur de surveillance | L’équipement proposé devra inclure au moins les fonctionnalités ci-dessous : - Faire un tracer ECG avec au moins 3 et 5 dérivations ainsi que différents modes de détection des arythmies, - Mesurer la saturation en oxygène (SpO2), - Mesurer la fréquence cardiaque, - Mesurer la fréquence respiratoire, - Mesurer la température, - Mesurer la pression artérielle non-invasive (NIBP). Outre ces fonctionnalités de base,léquipement proposé devra disposer également de : - Un système d’alarme en cas de mesure en dehors des normes prédéfinies, - Alarmes facilement reconnaissables pour les différents problèmes possibles, - La possibilité d’exporter sur le système d’information de l’hôpital les données mesurées, - Une batterie en cas de transfert en urgence d’un patient avec une autonomie d’au moins quatre heures. | 15
9 | Monitoring multiparamétrique pour le bloc opératoire | Moniteurs multiparamétriques de surveillance pour le bloc opératoire avec un enregistrement continu | Moniteurs multiparamétriques de surveillance pour le bloc opératoire avec un enregistrement continu des fonctionnalités ci-dessous : - Rythme cardiaque - Saturation en oxygène, - ECG avec au moins 3 et 5 dérivations ainsi que différents modes de détection des arythmies et des asystolies, - Fréquence respiratoire, - Pression artérielle non invasive, - Température. Outre ces fonctionnalités de base, ils disposeront également de système de surveillance de : - Un système d’alarme en cas de mesure en dehors des normes prédéfinies, - Ecran tactile couleur avec un affichage de haute résolution et haute luminosité, - Ecriture et saisie des informations du patient, - Montage flexible, - Alarmes facilement reconnaissables pour les différents problèmes possibles, - La possibilité d’exporter sur le système d’information de l’hôpital les données mesurées, - Une batterie en cas de transfert en urgence d’un patient avec une autonomie d’au moins quatre heures. | 10
10 | Aspirateur chirurgical | Aspirateur chirurgical | Alimentation électrique, puissance d’au moins 300 mm Hg avec un débit de 30l/minute. Le niveau sonore inférieur à 65dB. Sur roulettes. | 8
11 | Neurostimulateur d'anesthésie | Appareil de stimulation nerveuse pour évaluer la profondeur du bloc neuromusculaire pendant l’anesthésie | Modes TOF, Tétanos, PTC Écran LCD Électrodes adaptables Batterie rechargeable Conforme IEC 60601-1 | 1
12 | Table d'opération | Table d'opération | Fonctionnalités (réglages de la hauteur, inclinaison, modularité…). Mode d’alimentation et options d’alimentation. Polyvalence et capacité de charge. | 6 | x
13 | Boite d'instruments chirurgicaux | Ensemble d’instruments pour chirurgie générale | Acier inox AISI 420/304 Boîte perforée stérilisable Instruments : ciseaux, pinces, écarteurs, porte-aiguille | 4
14 | Kit hernie | Instruments pour réparation de hernies adultes | Pinces, écarteurs, ciseaux, manche à bistouri, porte-aiguille Acier inox Stérilisable | 5
15 | Kit hernie enfant | Version pédiatrique du kit pour hernie | Instruments de petite taille adaptés à l’enfant Acier inox Stérilisable | 5
16 | Kit laparotomie | Instruments nécessaires pour laparotomie adulte | Écarteurs Balfour Pinces Kocher, pinces à tissu, ciseaux chirurgicaux Porte-aiguille, manche à bistouri Acier inox Boîte perforée stérilisable | 10
17 | Kit laparotomie enfant | Instruments pour laparotomie pédiatrique | Instruments de taille réduite adaptés à l’enfant Écarteurs pédiatriques, ciseaux fins, pinces atraumatiques Acier inox Autoclavables | 5
18 | Manche à bistouri | Support de lame pour incisions chirurgicales | Compatible avec lames 10–24 Longueur 12–14 cm Acier inox réutilisable | 15
19 | Pince hémostatique | Pour comprimer les vaisseaux et contrôler les saignements | Types : Kocher, Crile, Mosquito Longueur 12–16 cm Acier inox avec verrou cranté Autoclavable | 20
20 | Porte aiguille | Maintien de l’aiguille pendant la suture | Modèles Mayo-Hegar ou Derf Longueur 12–20 cm Mors rainurés ou tungstène Acier inox autoclavable | 5
21 | Aspirateur portable | Aspirateur portable | Aspirateur portable pour les urgences avec collecteur à usage unique ou réutilisable. | 3
22 | Kit Suture | Instruments nécessaires à la réalisation de sutures chirurgicales | Porte-aiguille, ciseaux de suture, pinces à disséquer Acier inox Livrés en trousse ou plateau Stérilisables | 5
23 | Laryngoscope + 4 lames inox | Visualisation des voies respiratoires pour intubation adulte | Lames Macintosh tailles 1–4 Lumière LED ou fibre optique Manche standard Acier inox autoclavable | 3 | x
24 | Laryngoscope pédiatrique | Version pédiatrique pour intubation | Lames tailles 0–2 Lumière LED haute intensité Manche ergonomique Stérilisable | 2 | x
25 | Cystoscope flexible | Exploration de la vessie avec endoscope souple | Ø ≤ 17 Fr Canal opérateur ≥ 7 Fr Longueur ~40 cm Fibre optique ou vidéo Maniabilité 2 directions | 1 | x
26 | Cystoscope rigide | Instrument rigide pour cystoscopie | Ø 17–22 Fr Longueur ~30 cm Optique 30° ou 70° Canal opérateur Acier inox compatible fibre optique | 2 | x
27 | Civière avec barres et Crochets | Transport sécurisé de patients | Châssis aluminium ou acier Barres rabattables Crochets pour levage Matelas imperméable Charge ≥ 150 kg | 3
28 | Table Mayo | Table mobile en inox pour support d’instruments en salle opératoire | Acier inoxydable AISI 304 Hauteur réglable : 80–120 cm Plateau ≥ 60 x 40 cm, amovible 4 roulettes pivotantes, 2 avec frein Capacité de charge ≥ 15 kg | 8
29 | Bistouri Electrique | Appareil électrochirurgical pour coupe et coagulation en mode monopolaire et bipolaire | Modes : coupe pure, blend, coagulation douce et spray Puissance coupe ≥ 300 W, coagulation ≥ 120 W Affichage numérique Pédale double Accessoires inclus : électrodes, poignée, plaque neutre | 15
30 | Kit accouchements | Instruments de base pour un accouchement normal | Ciseaux d’épisiotomie, pinces, porte-aiguille, ciseaux à cordon Acier inox Stérilisables | 12
31 | Kit curetage | Instruments pour aspiration/curetage utérin | Spéculum, sondes, curettes, tenaculum Acier inox Stérilisables | 4
32 | Kit cystoscopie | Ensemble complet pour examens cystoscopiques | Cystoscope (souple ou rigide) Caméra et source de lumière Pinces opératoires Système irrigation | 2
33 | Kits instruments pour Césarienne | Instruments chirurgicaux pour accouchement par césarienne | Écarteurs, pinces, ciseaux, porte-aiguille Acier inox Boîte stérilisable | 10
34 | Kits instruments pour hystérectomie | Instruments gynécologiques pour retrait de l’utérus | Spéculums, pinces Pozzi, valves, ciseaux Acier inox Stérilisables | 3
35 | Kit Fistule | Instruments pour réparation de fistule obstétricale | Pinces fines, écarteurs vaginaux, ciseaux précis Acier inox Conformes recommandations OMS | 15
| TOTAL en € (HT/TTC) SERVICE D'ANESTHESIE, REANIMATION BLOC OPERATOIRE | [5 empty] | 0 | 0

## SERVICE MATERNITE
SERVICE MATERNITE
N° Items | Type de produits | Description | Caractéristiques techniques | Quantité | Formation obligatoire | Prix Unitaire HT (€) | Prix Total HT (€) | Prix Total HT (€)
1 | Photothérapie | Dispositif utilisé pour traiter l’hyperbilirubinémie chez les nouveau-nés par exposition à une lumière spécifique | Émission de lumière bleue dans la plage 430–490 nm Intensité lumineuse : ≥ 30 μW/cm²/nm à 30 cm Surface de traitement : ≥ 30x40 cm Durée de vie de la lampe : ≥ 20 000 heures Mode d'utilisation : continu ou intermittent Réglage de l’intensité lumineux Alimentation : secteur 220V avec batterie de secours préférable | 2
2 | Table chauffante néonatale | Surface de soins destinée à maintenir la température corporelle des nouveau-nés durant les premiers soins | Plateau chauffant avec matelas hypoallergénique Réglage de température automatique et manuel Capteur thermique cutané avec contrôle en boucle fermée Rayonnement infrarouge non nocif Écran de contrôle digital Alarme pour surchauffe, température basse, panne capteur Tiroirs ou espace de rangement pour accessoires Hauteur ajustable (optionnel) | 5 | x
3 | Respirateur réanimation néonat | Appareil pour ventilation assistée chez le nouveau-né en situation de détresse respiratoire | Mode de ventilation : CPAP et ventilation assistée manuelle Réglage précis du volume et pression (PEEP, FiO2) Alarmes de sécurité : pression haute/basse, volume expiré Interface intuitive avec écran Masques néonataux de différentes tailles Alimentation : secteur et batterie rechargeable Connectique pour source d’oxygène | 3 | x
4 | Appareil de photothérapie | Appareils de photothérapie. Le système de photothérapie proposé pourra être ouvert ou fermé mais comportera au minimum la table ou le lit permettant d’accueillir le nouveau-né. | Détailler les paramètres suivants : - Durées de traitements, - Température pendant le traitement, - Flux lumineux, - Uniformité du flux lumineux, - Longueur d’onde de la lumière bleue utilisée, - Paramétrage des temps d’exposition, - Durée de vie des tubes de lumières bleues, - Moyens de contrôle de la température ou de la puissance absorbée, - Tension électrique, - Niveau sonore, - Taille et poids de l’équipement, - Options disponibles. Chaque appareil proposé devra également être fourni avec équipement de protection oculaire pour les nouveau-nés. Quant aux bilirubinomètres, leur mode de fonctionnement, leur fiabilité/précision ainsi que leurs besoins en éventuels consommables seront précisés. | 2
5 | Appareil de photothérapie | Bilirubinomètres permettant de confirmer l’ictère en cas de suspicion et de le traiter efficacement. |  | 2
6 | Couveuse de transport | Couveuses fermées de transport équipées | - Le maintien à un température de 37°C de l’enfant avec un système de contrôle et d’alarme intégré, - Une protection suffisante au milieu extérieur, - La régulation de l’humidité au sein de la couveuse, - Le passage d’éventuelle tubulures (ventilation, perfusion, …), - Le transport en toute sécurité du nouveau-né vers un autre établissement dans une ambulance. Pour chaque offre seront détaillés les paramètres suivants : - Echelle de température (minimum et maximum atteignable), - Dispositif de contrôle de température, - Précision du contrôle de température, - Uniformité de la température, - Niveau sonore, - Fréquence des alarmes et leur nature (sonore, visuelle), - Paramétrage des alarmes, - Types d’alarmes : liées à la température, une défaillance technique, … ; - Poids total de l’équipement, - Tension d’alimentation, - Autonomie hors-tension, - Taille de l’équipement, - Autres paramètres disponibles (contrôle de l’oxygène par exemple), - Options disponibles. L’offre pourra également contenir les éléments suivants : - Un système de ventilation et d’oxygénation du nouveau-né, - Un moniteur multiparamétrique adapté, - Un système d’aspiration des sécrétions pour l’enfant intubé. A défaut d’intégrer les éléments précédents dans l’offre, la solution proposée devra être compatible avec l’ensemble des dispositifs de ce type présents sur le marché. | 2 | x
7 | Table radiante ouverte | Table chauffante ouverte pour la prise en charge immédiate des nouveau-nés | Doit permettre d'assurer : - La réalisation de perfusions. - La réalisation des premiers soins sur le nouveau-né, - Le maintien à bonne température de celui-ci avec un système intégré de contrôle et d’alarme, - La réalisation des premières prises de paramètres (poids, …), L’offre contiendra au minimum les éléments suivants : la table, la lampe chauffante ainsi que les potences pour d’éventuelles perfusions ou tubulures. Pour chaque offre seront détaillés les paramètres suivants : - Echelle de température (minimum et maximum atteignables), - Dispositif de contrôle de température, - Précision du contrôle de température, - Uniformité de la température, - Niveau sonore, - Fréquence des alarmes et leur nature (sonore, visuelle), - Paramétrage des alarmes, - Types d’alarmes : liées à la température, une défaillance technique, … ; - Poids total de l’équipement, - Tension d’alimentation, - Taille de l’équipement, - Options disponibles. | 5
8 | Tire lait électrique | Tire-laits électriques afin d’aider la mère à nourrir le nouveau-né, toutes les caractéristiques techniques du dispositif proposé devront être listées. | Double pompage (simultané sein droit/gauche) Réglage du rythme et de la force d’aspiration Mode stimulation + expression Écran digital avec minuterie Système fermé (hygiénique) Batterie rechargeable ou fonctionnement sur secteur Accessoires : biberons, téterelles, sac de transport | 5
9 | Cardiotocographe (moniteur fœtal) | Cardiotocographes numériques assurant le monitoring fœtal pendant une consultation obstétrique ou avant/pendant l’accouchement. | Le modèle proposé devra au minimum : - Permettre de mesurer le rythme cardiaque fœtal (FHR en bpm) ainsi que les contractions (capteur toco), - Monitorer des jumeaux en simultané (FHR1 et FHR2), - Exporter les enregistrements sur le système d’information de l’hôpital (préciser les modalités) afin d’y avoir de nouveau accès ou de les imprimer a posteriori si besoin, - Disposer d’alarmes, en particulier en cas d’arythmies, - Fonctionner sur batteries pendant au moins 4h, - Avoir des sondes réutilisable et waterproof. Seront détaillées les caractéristiques suivantes : - Type de sonde et fréquence de celle-ci (devrait être entre 1 et 2MHz), - Puissance des ultrasons (mW/cm²), - Echelle (minimum et maximum) et résolution de la mesure du rythme cardiaque fœtal (en bpm), - Les différentes alarmes disponibles, - Autonomie sur batterie, - Alimentation électrique, - Poids de l’appareil, - Taille, luminosité, fréquence, contraste et définition de l’écran. | 5 | x
10 | Humidificateur Fisher Paykel Healthcare | Humidificateur pour les soins respiratoires, avec un système chauffant et respiratoire adapté à la ventilation nasale. Cet humidificateur offre des niveaux optimaux de température et d'humidité pour les patients pédiatriques et néonataux. | Est attendu à minima : - Capteur de température ambiante, - Système électronique avec un affichage simplifié, - Modèle compacte avec des commandes simples, - Système d’alarme basé sur les données cliniques. Seront en outre détaillées les caractéristiques suivantes : - Les différentes alarmes disponibles, - Alimentation électrique, - Poids de l’appareil, - Plages de température et humidité, - Taille, luminosité, fréquence, contraste et définition de l’écran. | 1 | x
11 | Respirateur pour ventilation néonatale | Respirateurs pour ventilation néonatale permettant d’assurer la ventilation du nouveau-né en cas de difficulté d’adaptation à la vie extra-utérine. Il disposera d’un mélangeur d’air et d’oxygène. Ce respirateur devra pouvoir utiliser comme source d’oxygène un concentrateur d’oxygène. | En variante, il serait intéressant de proposer une solution intégrant respirateur néonatal et concentrateur d’oxygène. Pour chaque offre seront détaillés les paramètres suivants : - Maximum et minimum du flux d’air, - Contrôle de la pression, - Contrôle de la concentration en oxygène, - Contrôle de la pression inspiratoire (PIP) et de la pression expiratoire positive (PEEP), - Système d’alarme - Tension d’alimentation, - Autonomie de la batterie (si existante). | 2
12 | CPAP (continuous positive airway pressure) | Appareil de ventilation en pression positive continue dans les voies aériennes | Doit contenir à minima les équipements suivants : - Réglage possible de la pression, de l’humidité, de la température et du confort de l’air, - Consignes d’utilisation et d’entretien, - Accessoires nécessaires à l’utilisation, - Système d’alarmes de pression haute et basse. Seront détaillées les caractéristiques suivantes : - Contrôle de la pression, - Les différentes alarmes disponibles, - Autonomie sur batterie, - Alimentation électrique, - Poids de l’appareil, - Niveau sonore, - Options disponibles. | 2 | x
13 | Bipap (Bilevel Positive Airway Pressure) | Appareil de ventilation non invasive |  | 1 | x
14 | Insufflateur néonatal semi-automatique | Dispositif pour ventilation manuelle contrôlée des nouveau-nés en salle de naissance | - Une connexion facile sur débitlitre ou mélangeur d’oxygène, - Un branchement à un masque de réanimation ou un tube endotrachéal, - Un système portable ou montable sur potence, mur ou rail de table de réanimation ou incubateur. Mode de ventilation : pression positive contrôlée Plage de PIP : 0–40 cmH₂O Plage de PEEP : 0–10 cmH₂O Limiteur de pression intégré Compatible avec masques néonatals Utilisable avec source d’oxygène murale | 2
15 | Fœtoscope électronique (Doppler ou MOYO) | Surveillance du rythme cardiaque du fœtus pendant la grossesse, le travail et l’accouchement. Système portable, fonctionnement avec piles rechargeables ou batterie | Préciser l’ensemble des caractéristiques des produits proposés et notamment : - Dimensions, - Caractéristiques électriques (le cas échéant), - Accessoires. | 2
16 | Fœtoscope en Bois | Simple pavillon en bois pour une auscultation rapide et simple du fœtus | Préciser l’ensemble des caractéristiques des produits proposés et notamment : - Dimensions, - Caractéristiques électriques (le cas échéant), - Accessoires. | 2
17 | Doppler handheld | Doppler couleur portable numérique, autonomie de plusieurs heures pour un fonctionnement avec batteries. Ecran d’affichage simple | Préciser l’ensemble des caractéristiques des produits proposés et notamment : - Dimensions, - Caractéristiques électriques (le cas échéant), - Accessoires. | 5
18 | Réfrigérateur biberonnerie | Ecran tactile, affichage température, capacité au moins 200l | Préciser l’ensemble des caractéristiques des produits proposés et notamment : - Dimensions, - Caractéristiques électriques (le cas échéant), - Accessoires. | 1
19 | Berceau de maternité | Dimensions extérieures L 75 cm, l 44 cm, H 106 cm, structure en acier inoxydable non magnétique, coque en acrylique renforcée | Préciser l’ensemble des caractéristiques des produits proposés et notamment : - Dimensions, - Caractéristiques électriques (le cas échéant), - Accessoires. | 40
20 | Chaise (Fauteuil) d'accouchements | Positions réglables et indépendantes du dossier, de l’assise avec repose-pieds. Matelas rembourré (préciser la densité) avec revêtement lavable et anti-feu. Livrée avec accoudoirs, poignées de maintien jambières et épaulières. | Préciser l’ensemble des caractéristiques des produits proposés et notamment : - Dimensions, - Caractéristiques électriques (le cas échéant), - Accessoires. | 6
21 | Table d'accouchement | Positions réglables et indépendantes du dossier, de l’assise et des jambières. Matelas rembourré avec revêtement lavable et anti-feu. Livrée avec appui jambières, poignées de maintien et épaulières. | Préciser l’ensemble des caractéristiques des produits proposés et notamment : - Dimensions, - Caractéristiques électriques (le cas échéant), - Accessoires. | 5
22 | Table d'examen gynécologique | Pouvant accueillir des patients jusqu’à 200 kg. Avec support pour pieds, matelas rembourré lavable et anti-feu. Positions réglables des jambes. | Préciser l’ensemble des caractéristiques des produits proposés et notamment : - Dimensions, - Caractéristiques électriques (le cas échéant), - Accessoires. | 3
| TOTAL en € (HT/TTC) MATERNITE | [5 empty] | 0 | 0

## SERVICE IMAGERIE
SERVICE IMAGERIE
N° Items | Type de produits | Description | Caractéristiques techniques | Quantité | Formation obligatoire | Prix Unitaire HT (€) | Prix Total HT (€) | Prix Total TTC (€)
1 | Echographie portable | Echographes polyvalents portables pour une utilisation généraliste. Ces échographes seront utilisés par les médecins lors de leurs consultations. Les médecins utilisant les échographes bénéficieront d’une formation spécifique à leur utilisation. | - Appareil sur chariot à roulette transportable, - Ergonomie de l’appareil excellente et interface intuitive, on évitera les logiciels nécessitant de nombreux « clics » lors de l’utilisation ; - La taille minimum de l’écran sera de 13 pouces. Echographes généralistes dont la qualité principale attendue sera leur polyvalence. Chaque appareil devra être accompagné des logiciels indispensables à son fonctionnement ainsi que des logiciels de traitement standard : mode harmonique, amélioration de contours, modes Doppler… Il faudra également joindre à ces appareils les sondes appropriées pour les différentes explorations possible : sondes vectorielles (cardiaque), sondes linéaires (vasculaire) et sondes convexes (abdominale). L’un de ces appareils devra disposer d’une sonde endocavitaire pour les explorations prostatiques. Ces appareils devront être dotés de sonde adéquate et être performants pour les explorations musculo tendineuses. | 4 | x
2 | Radiographie mobile | Radiographie mobile pour une utilisation dans les services d’urgence et le bloc opératoire. | Radiographies mobiles est un amplificateur mobile de radioscopie polyvalent pour le bloc opératoire avec sa console de visualisation en temps réel. Il est demandé de préciser : - Les caractéristiques techniques du tube à rayons X (type d’anode, taille/nombre de foyers…), - Les caractéristiques techniques du diaphragme et sa configuration, - Les caractéristiques techniques de l’amplificateur de brillance (champ(s), diamètre et taille…) ; - La présence d’une caméra CCD, - Les systèmes de réduction de dose (mode pulsé, mesure ou affichage de la dose…), - Les informations liées à la radioprotection du personnel et du patient, - La présence d’un système de stockage d’images, - Les caractéristiques techniques des écrans de visualisation (au minimum deux écran plats), - La présence d’autre équipement tel qu’une commande au pied, un centreur laser, ou tout autre dispositif jugé nécessaire par le fournisseur pour faire fonctionner dans de bonnes conditions les équipements. | 2 | x
3 | Echographie obstétricale sur roulettes | Echographes pour une utilisation en gynécologie obstétrique, par les gynécologues obstétriciens pour les suivis de grossesse. | -Appareil sur chariot à roulette transportable, - Ergonomie de l’appareil excellente et interface intuitive, on évitera les logiciels nécessitant de nombreux « clics » lors de l’utilisation ; - La taille minimum de l’écran sera de 13 pouces. Echographes dont l’utilisation sera réservée à l’exploration gynécologique et obstétrique. Des sondes plus spécialisées devront être fournie (exemple : sonde endocavitaire) ainsi que les logiciels indispensables à ces utilisations. Les modes de reconstruction 3D peuvent-être appréciés s’ils ne sont pas purement esthétiques. | 2 | x
| TOTAL en € (HT/TTC) IMAGERIE | [5 empty] | 0 | 0

## EQUIPEMENTS MEDICO-TECHNIQUES D
EQUIPEMENTS MEDICO-TECHNIQUES DIVERS
N° Items | Type de produits | Description | Caractéristiques techniques | Quantité | Formation obligatoire | Prix Unitaire HT (€) | Prix Total HT (€) | Prix Total TTC (€)
1 | ECG de repos | Electrocardiogrammes numériques de repos à 12 dérivations | Il est attendu des dispositifs proposés les fonctions suivantes : - Acquisition simultanée des 12 dérivations, - Affichage sur la machine des 12 dérivations en temps réel sur écran intégré, - Adaptabilité en fonction de l’âge et du type de patients (adulte, pédiatrique, poids, …), - Système d’alarme, - Identification du patient (lecteur de code bar), - Transfère vers le SIH (identification des protocoles), - Dispositif portable, - Utilisation sur batterie rechargeable. Les offres comprendront : - Le dispositif ECG à 12 dérivations, - Le logiciel de traitement et d’interprétation des tracés, - Le module d’export de données vers le SIH, - Un lecteur de code bar, - Deux jeux de câbles réutilisables par machine adaptés aux patients adultes et pédiatriques, - Les électrodes réutilisables également (si possible), - Le chargeur et tout autre accessoire indispensable au bon fonctionnement de l’appareil. Dans chaque offre, seront également décrits les points suivants : - Les différents logiciels disponibles, - Les modes d’utilisation (automatique, manuel, arythmie par exemple), - La fréquence minimale et maximale détectable, - Les différents filtres disponibles (artéfacts, passe-haut, passe-bas, …), - La mémoire interne, - Les modes de connexion au réseau (Wi-Fi, LAN, …), - Les protocoles d’export et les formats de données disponibles, - La taille de l’écran, - Le poids et les dimensions de l’appareil, - L’alimentation électrique, - L’autonomie de la batterie, - Toute autre caractéristique technique jugée importante par le fournisseur, - Toute option considérée importante par le fournisseur. | 6
2 | Défibrillateur automatique externe (DAE) | Appareil portable utilisé pour administrer un choc électrique en cas d’arrêt cardiaque | DAE devront être disposés dans l’enceinte de l’hôpital, dans son allée centrale et pourront être utilisés par n’importe qui en cas d’urgence. Ces dispositifs devront : - Être compatible pour adultes et enfants, - Être rapide et facile d’utilisation, - Être utilisable sur batterie, - Avoir une option d’autocontrôles réguliers et au démarrage de l’appareil, - Être portables et compacts. Seront également décris les points suivants : - Maximum et minimum d’énergie délivrable (en Joule), - Eventuelles instructions vocales ou visuelles, - Autonomie de la batterie, - Liste d’équipements ou accessoires annexes indispensables, - Durée de vie de ces accessoires (électrodes, …), - Voltage, - Poids et taille. | 4
3 | Pousse seringue électrique | Dispositif utilisé pour administrer avec précision des médicaments ou liquides via seringue | Pousses seringues doubles sur pied avec les fonctionnalités suivantes et quinze (15) pousse seringue électriques simples : - Ecran LCD - 4 types de mode d’injection, facile, débit, temps, poids du corps. - Capable d’intégrer minimum 20 types de marques de seringues (5 internationales) et soutenir deux seringues personnalisées. - Application aux différentes seringues standards de 10, 20, 30, 50/60 ml et identification automatique de la taille de la seringue. - Fonction anti-bolus avec graduations (H.M.L) - Alarme audiovisuelle assurant une sécurité supplémentaire. - Affichage en temps réel du volume total d’injection - Saisie facile par le clavier ou la navette. - Batterie rechargeable de grande autonomie - Mémoire de derniers paramètres de fonctionnement même lorsque l’appareil est éteint > 40 types de médicaments sélectionnables. - Pour plusieurs canaux. Limite de perfusion : 0.1ml/h-150ml/h (avec seringues de 20ml) par incréments de 0.1 ml/h. 0.1ml/h-300ml/h (avec seringues de 50/60ml) par incréments de 0.1 ml/h. 0.1ml/h-300ml/h (avec seringues de 100ml) par incréments de 0.1 ml/h. Précision Seringues : précision Mécanique sur les seringues ± 5%. | 10
4 | Appareils de gazométrie | Analyseur de gaz du sang gazométriea | Avec les fonctionnalités suivantes : - Ecran tactile - Multilingue - Echantillonneur automatique - Prélèvement capillaire - Chariot mobile - Analyseur automatique et rapide du sang total, - Volume requis d’échantillon réduit à partir de 50 µL - Analyse le sang total : pH, pCO2, pO2 Na+, K+, Ca++/Cl-, ions, Glucose, Bilirubinémie et hématocrite Possibilité de tester uniquement les paramètres sélectionnés | 2
5 | Filtre HEPA (filtration air patient infecté aérien : tuberculose, covid) | Filtre à haute efficacité pour captation de particules infectieuses en suspension dans l’air | Filtration ≥ 99,97% des particules ≥ 0,3 µm Compatible avec systèmes de ventilation ou unités mobiles Certification EN 1822 ou équivalent Boîtier étanche, usage hospitalier Indicateur de saturation (visuel ou électronique) Facile à installer/remplacer sans outils | 6
6 | Matelas chauffants | Dispositif de maintien thermique utilisé en bloc opératoire ou en soins intensif | Réglage de température : 35–42 °C Surface imperméable, lavable, biocompatible Capteur de surchauffe intégré Compatible avec les lits hospitaliers standard Sécurité électrique : certification CEI Longueur : ≥ 120 cm | 5
7 | Lampes Frontales | Source lumineuse portée sur la tête pour interventions médicales nécessitant une vision focalisée | Intensité lumineuse ≥ 40 000 lux Source LED, température de couleur ~5 500 K Autonomie ≥ 4h sur batterie Réglage de la mise au point (focalisation) Bandeau ajustable et confortable Recharge secteur + batterie de rechange | 5
8 | Potence mobile | Dispositif mobile pour suspension de perfusions ou sacs médicaux | 4 à 5 crochets en inox ou aluminium Hauteur réglable : min 1,3 m – max 2 m Base stable à 5 roulettes avec freins Structure en acier inoxydable ou aluminium peint Résistance à charge ≥ 10 kg | 10
9 | Appareil analyse d'urines sur bandelette | Analyseur semi-automatique avec au moins 50 tests/heure de 7 tests différents : cétones, glucose, protéines (albumine), sang (hémoglobine), nitrites, leucocytes, pH | Lecture ≥ 10 paramètres Résultats en moins de 1 minute Impression intégrée ou connectable PC Capacité ≥ 60 tests/heure Compatible avec bandelettes multi-paramètres standard | 10
10 | Appareil de gazométrie | Automate pour gaz du sang de la fonction respiratoire et métabolique | Paramètres : pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, HCO₃⁻ Écran tactile Impression directe ou transfert USB Temps d’analyse : ≤ 2 minutes Fonctionnement avec cartouches ou électrodes | 2 | x
11 | Appareil de pression artérielle invasive | Système de surveillance continue de la pression artérielle via cathéter artériel | Compatible avec moniteurs multiparamétriques Affichage en temps réel des courbes (PAM, PAS, PAD) Capteur de pression (transducteur) stérile à usage unique Tubulure compatible avec fluide de rinçage Gamme de mesure : 0 – 300 mmHg Alarme en cas de déviation | 1 | x
12 | Attelles dépression lavable membre inférieur | Attelle rigide à dépression pour immobilisation d’urgence des membres | Surface lavable, désinfectable, biocompatible Valve de dépression avec pompe manuelle incluse Fermeture par bandes auto-agrippantes Tailles différenciées : bras, avant-bras, jambe, cuisse Poids léger ≤ 1,5 kg Compatible radiologie (radio-transparent) | 1
13 | Attelles dépression lavable membre supérieur | Attelle rigide à dépression pour immobilisation d’urgence des membres | Surface lavable, désinfectable, biocompatible Valve de dépression avec pompe manuelle incluse Fermeture par bandes auto-agrippantes Tailles différenciées : bras, avant-bras, jambe, cuisse Poids léger ≤ 1,5 kg Compatible radiologie (radio-transparent) | 1
14 | Attelles traction fémorale +poids | Dispositif de traction d’urgence pour fracture du fémur | Armature en aluminium ou carbone Réglage de longueur (enfant/adulte) Sangles de fixation rembourrées Système de poulie et traction avec poids ajustable Radiotransparente Sac de transport inclus | 2
15 | Civière | Support mobile pour transfert de patients | Cadre en acier inoxydable ou aluminium Charge utile ≥ 150 kg Roulettes multidirectionnelles avec frein Dossier ajustable Sangles de maintien sécurisées Option : repliable ou rigide selon usage | 12
16 | Coupe bague | Outil manuel pour retirer une bague d’un doigt enflé ou traumatisé | Lame protégée, inoxydable Poignée ergonomique Mécanisme à vis ou manivelle Usage ambidextre Livré avec lame de rechange | 2
17 | Débitmètre de pointe | Dispositif manuel pour mesurer le débit expiratoire de pointe | Échelle graduée : 60 à 800 L/min Embout buccal jetable Réutilisable, désinfectable Affichage clair, facile à lire Conforme aux normes ATS/ERS | 2
18 | Plan Dur | Support rigide pour immobilisation et transport de patients traumatisés | Matériau plastique haute résistance, radio-transparent Poignées de portage ≥ 10 Capacité de charge ≥ 180 kg Fixations pour sangles de maintien Option : compatible avec minerve cervicale | 1
19 | Réfrigérateur pour conservation médicament | Ventilateur silencieux, régulation précise de la température, surveillance permanente des données de performance et alerte en cas d’écart. Aménagement flexible et ouverture ergonomique. Alarme sonore et visuelle, affichage de température et porte verrouillable. | Volume utile ≥ 100 L Plage de température : +2 à +8 °C Affichage digital, alarme de température Thermostat réglable Sécurité coupure de courant : alarme ou batterie tampon Rayonnage amovible | 2
20 | Sac ARCA pour ambulancier | Sac de premiers secours modulable pour interventions d’urgence préhospitalière | Tissu imperméable et résistant (type Cordura) Compartiments modulables Bandes réfléchissantes Poignées et bretelles rembourrées Capacité : ≥ 40 L | 2
21 | Spiromètre | Appareil de mesure de la capacité respiratoire pulmonaire | Mesures : VEMS, CVF, VEMS/CVF Interface logicielle ou écran intégré Courbes volume-temps et débit-volume Alimentation sur batterie ou secteur Usage pédiatrique et adulte | 2
22 | Tensiomètre manuelle et électronique (Pédiatrique, Adulte) | Appareils de mesure de la pression artérielle pour tous âges | Manuel : manomètre anéroïde, poire avec valve, brassards pédiatrique et adulte Électronique : affichage digital, détection automatique, alimentation batterie/rechargeable Plage de mesure : 0–300 mmHg Précision : ± 3 mmHg | 12
23 | Thermomètre | Thermomètre numérique pour mesure corporelle sans contact ou auriculaire | Temps de lecture ≤ 2 secondes Précision : ± 0,2 °C Écran rétroéclairé Mémoire ≥ 10 lectures Alimentation par piles | 18
24 | Nébuliseur/Aérosol | Dispositif destiné à administrer des médicaments en aérosol pour le traitement des affections respiratoires | Type : pneumatique à compresseur Débit ≥ 6 L/min Taille des particules : 1 à 5 microns (MMAD) Capacité du réservoir : 6–10 ml Livré avec masque pédiatrique, adulte, embout buccal Alimentation : 220–240 V | 3
25 | Ophtalmoscopes | Instrument portatif pour examen du fond de l’œil | Éclairage LED ou halogène Disque de lentilles ≥ 20 dioptries Roue de filtre : rouge, bleu, polarisant Alimentation par pile ou batterie rechargeable Livré avec étui rigide | 2 | x
26 | Otoscope | Instrument portatif pour l’examen du conduit auditif et du tympan | Éclairage LED ou halogène Loupe grossissante ≥ 3x Embouts auriculaires réutilisables et jetables Alimentation par piles ou batterie Livré avec étui rigide | 4 | x
27 | Trachéoscope | Instrument rigide ou flexible pour visualisation de la trachée et des voies aériennes supérieures | Type : flexible, à fibre optique ou vidéo Diamètre extérieur : 4–6 mm (usage adulte/pédiatrique selon modèle) Longueur ≥ 60 cm Canal opérateur pour aspiration ou passage de sonde Source de lumière LED ou fibre optique Livré avec accessoires de stérilisation et valise de transport | 4 | x
28 | Chariot d'urgence avec accessoires | Chariot mobile multifonction destiné à la prise en charge rapide des urgences médicales | Structure en métal traité anticorrosion 4 à 6 tiroirs avec codage couleur Plan de travail supérieur rigide Support pour défibrillateur et bouteille O₂ Support perfusion intégré Système de verrouillage centralisé 4 roues antistatiques, 2 avec frein Livré avec accessoires : planche de massage, bocal à aspiration, poubelle à déchets | 3
29 | Container pour stérilisation | Récipient rigide pour le conditionnement des instruments destinés à la stérilisation | Matériau : aluminium anodisé ou inox Dimensions standards compatibles autoclaves (ex. 480 x 250 x 100 mm) Couvercle perforé avec filtre et clips de fermeture Indicateur de stérilisation intégré Poignées latérales robustes | 50
30 | Infrarouge veines | Dispositif portatif pour visualisation des veines par projection infrarouge | Technologie : lumière proche infrarouge (NIR) Distance de projection : 15–30 cm Résolution ≥ 0,5 mm Mode portable sur batterie rechargeable Autonomie ≥ 4 heures Support amovible ou pied inclus | 4
31 | Pied à perfusion sur roulettes nettoyables réglable en hauteur | Support mobile pour perfusion, utilisé en soins ambulatoires et hospitaliers | Structure inoxydable Hauteur réglable : 1,2 à 2 m Base à 5 branches avec roulettes silencieuses 2 à 4 crochets de suspension Capacité de charge ≥ 4 kg par crochet | 5
32 | Banque de sang 120 Culots | Réfrigérateur médical conçu pour la conservation sécurisée de produits sanguins | Capacité : ≥ 120 poches de sang (environ 150 L) Température de conservation : +2 à +6 °C Affichage digital avec alarme haute/basse température Système de surveillance 24/7 avec enregistrement Porte vitrée ou opaque avec verrouillage Alimentation 220 V avec onduleur ou batterie secours | 1
33 | Chariot de naissance | Chariot destiné aux soins immédiats du nouveau-né post-accouchement | Plateau supérieur transparent (type plexiglas) Lit inclinable et amovible Structure en inox ou métal peint 4 roues pivotantes, 2 avec freins Hauteur réglable souhaitable | 7
34 | Chariot de soins | Chariot polyvalent pour le transport et l’organisation du matériel de soins | 3 à 5 tiroirs modulables Surface de travail supérieure Structure en inox ou ABS Support pour désinfectant ou poubelle Roues pivotantes, 2 avec freins | 8
35 | Chariot de soins verrouillable | Variante du chariot de soins avec système de sécurité intégré | Tiroirs avec serrure à clé ou à code Structure robuste en métal/ABS Plans de travail résistants aux désinfectants 4 roues pivotantes avec freins Support sac ou poubelle inclus | 6
36 | Chariot de transfert kits d'instruments | Chariot pour le déplacement stérile d’instruments médicaux vers les zones opératoires | Structure en inox (304 ou 316L) 2 ou 3 plateaux ajourés Poignées latérales ergonomiques Roues antistatiques pivotantes avec freins Dimensions standardisées blocs opératoires | 5
37 | Table d'examen | Table pour consultation médicale avec appui pour le patient | Structure en métal peint ou inox Sellerie en mousse recouverte de simili-cuir lavable Dossier inclinable manuellement Capacité de charge ≥ 150 kg Longueur ≥ 180 cm, largeur ≥ 60 cm Tiroir ou étagère inférieure souhaitable | 3
38 | Speculum pour femme, valves | Instrument gynécologique pour visualisation vaginale | Stérilisable (acier inox) ou à usage unique (plastique médical) Valves : taille petite, moyenne, grande Forme de Cusco ou Graves Dispositif de verrouillage de l’ouverture Conditionnement : stérile individuel ou boîte | 36
39 | Matelas de transfert | Dispositif souple pour déplacement horizontal des patients | Matériau : mousse haute densité avec housse imperméable et lavable Longueur : ≥ 180 cm, largeur : ≥ 50 cm Poignées latérales renforcées (≥ 4) Charge maximale ≥ 150 kg Antibactérien, ignifuge, sans latex | 5
| TOTAL en € (HT/TTC) EQUIPEMENT MEDICO-TECHNIQUES DIVERS | [5 empty] | 0 | 0

## Récap offre fin
No | Désignation | PT HTHD | PT TTC
1 | SERVICE D'ANESTHESIE, REANIMATION BLOC OPERATOIRE | 0 | 0
2 | SERVICE MATERNITE | 0 | 0
3 | SERVICE IMAGERIE | 0 | 0
4 | EQUIPEMENTS MEDICO-TECHNIQUES DIVERS | 0 | 0
| TOTAL GENERAL | 0 | 0